## Slide 1: Общий вид стационарной ЭТЛ

## Slide 2: Назначение стационарной электролаборатории
Стационарная электролаборатория предназначена для испытания:
1. Средств защиты( диэлектрические перчатки, боты, указатели напряжения, штанги и др.);
2. Ручного изолированного инструмента(отвертки, плоскогубцы, нож, круглогубцы и т.д);
3. Ручного электроинструмента ( дрели, шлифовальные машины, перфораторы, заточные станки);
4. Трансформаторного масла(диэлектрические потери, пробивное напряжение);
5. Электрооборудования на 6-10 кВ(ОПНы, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, проходные и опорные изоляторы).

## Slide 3: Основные определения
Испытательный стенд - это специально оборудованный участок электротехнической лаборатории, состоящий из распределительного устройства, пульта управления, испытательного поля, пункта подключения и соответствующего оборудования, предназначенного для проведения испытаний (источники переменного и выпрямленного напряжения, переносные проводники, приборы и пр.).
Испытательное поле - это площадка, на которой устанавливаются испытываемые изделия.

## Slide 4: Высоковольтный стенд испытания

## Slide 5: Основные сведения
Рабочее место оператора испытательной установки отделено от той части установки, где имеется напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.
На двери ограждения высоковольтного отсека стационарной электролаборатории должен быть установлен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
Вся аппаратура испытательной установки должна иметь четкие надписи.
Электролаборатория должна быть укомплектована средствами пожаротушения согласно «Перечню средств пожаротушения».
Персонал должен работать в спецодежде и при­менять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующи­ми отраслевыми нормами.

## Slide 6: Высоковольтный отсек
В высоковольтном отсеке находится следующее оборудование:
1.высоковольтный трансформатор ТВО-140-50;
2.высоковольтная шина 110 кВ;
3.нож заземления высоковольтного вывода ТВО;
4.высоковольтный трансформатор ЗНОМ-35-65;
5.высоковольтная шина 20 кВ;
6.нож заземления высоковольтного вывода ЗНОМ;
7.ванны с водой;
8.высоковольтный трансформатор ЗНОЛ-10;
9.нож заземления высоковольтного вывода ЗНОЛ-10;
10.электропечь с измерительной ячейкой блока диэлектрических потерь;
11.измеритель параметров изоляции «Вектор 2 М» с эталонным конденсатором Р5023.

## Slide 7: Устройство
Стационарная электролаборатория состоит из высоковольтного отсека и отсека оператора.
В отсеке оператора расположен пульт управления, а в высоковольтном отсеке высоковольтное испытательное оборудование.
Напряжение в схему высоковольтных испытаний лаборатории подается через главный рубильник, установленный на передней панели пульта управления, являющийся основным видимым разрывом в цепи питания лаборатории.
Регулирование высокого испытательного напряжения трансформаторов осуществляется регулятором напряжения, установленным на передней панели пульта управления.
Контроль за режимом работы лаборатории производиться по измерительным приборам.
Включение и отключение схемы испытания осуществляется магнитным пускателем кнопками «Пуск» и «Стоп», установленными на верхней панели пульта управления.
Выбор той или иной схемы испытания осуществляется переключателем вида испытания.
Сигнализация о включении выбранной схемы испытания осуществляется включением соответствующих сигнальных ламп на пульте управления.
Сигнализация о включении низкого напряжения осуществляется лампой желтого цвета.
Сигнализация о готовности испытательной схемы к подаче высокого напряжения осуществляется лампой зеленого цвета. Для готовности испытательной схемы необходимо закрыть дверь в высоковольтный отсек и установить ручку регулятора напряжения в нулевое положение.
Сигнализация о включении высокого напряжения осуществляется лампой красного цвета и включением звукового сигнала.
Измерение диэлектрических потерь трансформаторного масла выполняется на блоке «ИДП», в который входит измерительная ячейка и прибор измерения параметров изоляции «Вектор 2М». Управление прибором осуществляется с пульта дистанционного управления.
Для защиты оборудования от токов короткого замыкания в схеме лаборатории предусмотрены соответствующие защиты.

## Slide 8: Отсек оператора
В отсеке оператора расположен пульт управления, где установлены следующие органы управления и приборы:
1.главный рубильник с видимым разрывом;
2.переключатель вида испытания;
3.кнопки включения и отключения испытательной установки «Пуск», «Стоп»;
4.щитовые вольтметры «ЗНОМ», «ТВО», ИОТ», «ИДП»;
5.щитовые микроамперметры «Ванна № 1», «Ванна № 2», «Низковольтные испытания» ;
6.разъем для низковольтных измерений «0 – 600 В»;
7.сигнальные лампы «ИДП», «ИОТ», «ТВО», «ЗНОМ», «Низкое напряжение», «Готовность схемы», «Высокое напряжение»;
8.регулировочный автотрансформатор АОМН-40-220;
9.высоковольтный трансформатор ИОТ-0,5;
Отдельно от пульта управления установлен переносной прибор определения пробивного напряжения трансформаторного масла.

## Slide 9: Стационарные ЭТЛ